ICS 17.020

A 50

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

量子精密测量中里德堡原子制备

Preparation of Rydberg atoms for precision quantum measurement

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（草案）

（本稿完成日期：2020年12月21日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前  言	II

量子精密测量中里德堡原子制备	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 里德堡原子制备技术	2

4.1 原理	2

4.2 试验条件	2

4.3 仪器设备	2

4.3.1 窄线宽激光器	2

4.3.2 光电探测器	2

4.3.3 信号采集仪器	2

4.4 试验步骤	2

4.4.1 单光子吸收激发	3

4.4.2 双光子吸收激发	3

4.4.3 三光子吸收激发	3

4.5 检验方法	4

4.5.1 吸收光谱法	4

4.5.2 荧光探测法	4

4.5.3 选择场电离法	4

4.5.4 量子光学探测法	4

4.6 试验报告	5

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国量子计算与测量标准化技术委员会（SAC/TC587）提出并归口。

本文件起草单位：中国计量科学研究院

本文件主要起草人：

量子精密测量中里德堡原子制备

- 范围

本文件规定了里德堡原子的制备和检测方法。

本文件适用于里德堡原子的量子精密测量。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

基态  ground state

在正常状态下，原子处于最低能级，这时电子在离核最近的轨道上运动，这种定态称为基态，即电子的稳定态。

激发态  excited state

相对基态而言的较高能量状态，处于激发态的原子叫激发态原子。

符合跃迁选择定则的，离基态最近的激发态通常称第一激发态。

里德堡态  Rydberg state

原子或分子中的一个电子被激发到主量子数较高的轨道的一种状态，即电子处在与离子实相对尺寸很大的轨道上。

里德堡原子  Rydberg atom

处于里德堡态的原子，具有原子半径大、自然寿命长、能级间隔小、极化率高、对外界电场敏感等特点。

探测激光 Probe laser

当基态原子的电子吸收能量后，电子会跃迁至较高能级，变成激发态原子。原子在光的照射下从高（低）能态跳转至低（高）能态发射（吸收）光子的过程就是典型的量子跃迁。通常使用稳频激光将电子精准操控到特定的能级状态。

在里德堡原子制备和检测领域，完成从基态至原子第一激发态所需激光被探测激光，通过观测该激光的光谱特性，可以检测原子状态。

耦合激光 Coupling laser

用来精准操控电子实现从第一激发态到里德堡态的跃迁的稳频激光。

原子蒸气池  atomic vapor cell

用于存储原子蒸气的一种真空密闭容器，通常为透光的玻璃或石英材质，可根据需要填充各种惰性缓冲气体或内部镀石蜡膜。

- 里德堡原子制备技术

- 4.1 原理

电子从低能态到高能态激发需要吸收一定的光子能力。原子吸收特定频率（波长）光子能量后，最外层电子受激发从基态跃迁到主量子数较大的高激发态（里德堡态），从而完成里德堡原子的制备。具体而言，根据所使用激发路径的不同，常见有单光子吸收激发、双光子吸收激发、三光子吸收激发。

- 4.2 试验条件

为保证里德堡原子制备的稳定性，建议在温度湿度相对稳定，洁净度较高的室内实验室进行。

温度：20℃±3℃

相对湿度：50%±20%

洁净度：优于万级

- 4.3 仪器设备

- 4.3.1 窄线宽激光器

窄线宽激发器泵浦原子完成特定能级跃迁，一般为半导体激光器。激光器的输出激光波长（频率）及其稳定度、功率、线宽等都是激光器的主要参数。

- 4.3.2 光电探测器

光电探测器将光谱信号转换为电信号，进行光谱信号的测量，一般采用高灵敏度低噪声探测器。量子效率、带宽是光电探测器主要参数。

- 4.3.3 信号采集仪器

信号采集仪器包括示波器或光谱仪。示波器完成信号的时域特性采集，光谱仪完成信号的频域特性采集。两者可以根据实际需要选用。采样率和采样带宽是示波器的主要参数，采样带宽和分辨率是光谱仪的主要参数。

上述所有仪器仪表应经过计量检定机构的检定合格，并在有效期内。进入试验后定期进行计量复查，复查合格后给出准用证。

- 4.4 试验步骤

- 4.4.1 单光子吸收激发

原子吸收一个光子直接从基态跃迁到里德堡态（如nS1/2→nP1/2,3/2），需要的光子能量很大，大多处于紫光和紫外波段。

具体操作时，需要采用大功率稳频激光器一台，例如，铯原子基态6S1/2→nP3/2跃迁的激光波长为318nm；铷原子5S1/2→nP3/2跃迁的激光波长为297nm。基本操作步骤包括：

1）将激光器频率精确锁定在该频率（波长）；

2）调谐激光器功率，并将光束聚焦在原子蒸气，将基态原子制备到里德堡态。

- 4.4.2 双光子吸收激发

双光子吸收激发借助于一个中间态，原子通过吸收两个不同能量的光子作用跃迁到目标里德堡态（如nS1/2→nP1/2,3/2→nS1/2, nD3/2,5/2）。例如，铯原子从基态（6S1/2）到第一激发态（6P3/2）再到里德堡态nS和nD态的跃迁，通过波长分别为852nm和509nm窄线宽激光器进行激发制备；理论分析表明，当耦合激光波长在508nm至518nm范围内调节，可实现到不同的里德堡态的跃迁（主量子数n=20~100）。铷原子从基态（5S1/2）到第一激发态（5P3/2）再到里德堡态nS和nD态的跃迁，可通过波长分别为780nm和480nm的窄线宽激光器激发实现。理论分析表明，当耦合激光波长在478nm至488nm范围内调节，可实现到不同的里德堡态的跃迁（主量子数n=20~100）

具体操作时，需要两台稳频激光器实现双光子吸收的里德堡原子制备。其中一台激光器用于操控原子实现从基态到第一激发态的跃迁，如铯原子从基态（6S1/2）到第一激发态（6P3/2）所需激光波长为852nm；另一台激光器用于操控原子实现从第一激发态至里德堡态的跃迁。基本操作步骤包括：

1）将两台激光器频率精确锁定在该频率（波长）；基态到第一激发态的跃迁可以精确锁定在原子饱和吸收谱，第一激发态至里德堡态的跃迁所需频率通过精密激光波长计进行监测，且频率可通过外腔锁定；

2）调节两束激光参数，主要包括：偏振、功率、聚焦半径等；

3）调节光路，从两个相反方向激光照射在原子蒸气，在原子蒸气处，两束激光路径重合；

4）同时被这两束激光操控的原子，可实现从基态到里德堡态的跃迁。

- 4.4.3 三光子吸收激发

- 三光子吸收激发借助于两个中间态，原子通过两个不同能量的光子作用跃迁到目标里德堡态（如nS1/2→nP1/2,3/2→nD3/2,5/2→nP1/2,3/2,nF5/2,7/2）。例如，铷原子从基态（5S1/2）通过中间态5P3/2和5D5/2再到里德堡态nP和nF态的跃迁，可采用波长分别为780nm、776nm和1260nm的激光器进行激发制备。铯原子从基态（6S1/2）通过中间态6P3/2和7S1/2再到里德堡态nS和nD态的跃迁，可采用波长分别为852nm、1359nm和790nm的激光器来实现。

具体操作时，需要三台稳频激光器实现双光子吸收的里德堡原子制备。其中一台激光器用于操控原子实现从基态到第一激发态的跃迁，如铯原子从基态（6S1/2）到第一激发态（6P3/2）所需激光波长为852nm；另外两台激光器用于操控原子实现从第一激发态至第二激发态、第二激发态至里德堡态的跃迁。基本操作步骤包括：

1）将三台激光器频率精确锁定在该频率（波长）；基态到第一激发态的跃迁可以精确锁定在原子饱和吸收谱，其余两个激光器输出激光的频率通过精密激光波长计进行监测，且频率可通过外腔锁定；

2）调节激光参数，主要包括偏振、功率、聚焦半径等；

3）调节光路，确保在原子蒸气路径上，三束激光重合；

4）同时被这三束激光操控的原子，可实现从基态到里德堡态的跃迁。

图1 常见里德堡原子激发方式

- 4.5 检验方法

- 4.5.1 吸收光谱法

吸收光谱法是早期里德堡原子的探测方法，主要是利用光谱仪来记录分析原子吸收光谱，从而实现特定里德堡态的探测。

- 4.5.2 荧光探测法

荧光探测法是使用光电倍增管来探测原子由里德堡态自发辐射回低能态所发出的荧光信号。由于里德堡原子能级间隔很小，导致自发辐射的光谱分布很宽，无法实现里德堡态的精确探测；而且荧光强度随主量子数的增加迅速减小，因此，此方法只适合主量子数较低的里德堡态的探测。

涉及主要检测设备是光电倍增管。

- 4.5.3 选择场电离法

场电离探测法利用里德堡原子易电离的特性，利用外加电场使里德堡态上的原子被电离，然后在加速电场的作用到达微通道板（MCP）探测器，通过探测器输出的正离子或电子信号强度就可以推出相应里德堡原子数目。通过改变所加电场的大小即可实现不同里德堡态的探测。场电离探测方法的效率和分辨率都很高，但该探测技术是破坏性的，探测后的里德堡原子不可恢复。

- 4.5.4 量子光学探测法

基于电磁诱导透明（EIT）探测的光学探测方法被广泛用于里德堡原子的研究中。电磁诱导透明是基于量子相干效应，通过探测光的吸收变化情况来实现里德堡态的探测。具有探测频率快，可连续测量及非破坏等优势。

- 4.6 试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象，碱金属元素种类；

——激光主要特性，包括波长，功率、耀斑直径等；

——光电探测器信息，包括增益（放大倍数）；

——主要试验仪器信息；

——采集数据（光谱时域或频域信号）；

——试验日期；

——试验操作者信息。

_______________________________